附件1

血库温度监控系统软件需求

| 参考参数 | 需求: 1.单台采集可测一路温度点； 2.测量范围：温度传感器：温度-40℃～+85℃；精度：±0.5℃。 3.可提供具备CNAS认证的第三方机构出具的计量报告 4.4G全网通信，数据直接发送到互联网，设备标配SIM卡，含至少5年流量。 高清段码屏显示，本地具有声光报警，可实现温度超限报警、传感器故障报警、断电报警、电池电量低报警 1板载存储芯片可存储30000条数据，可实现断点续传 2.带USB接口，可将设备与电脑连接直接读取存储在设备内的数据 3.带后备电池，电池容量至少6100mAH，断电可用至少7天以上 4.电池可充电，无需定期更换电池 5.固件维护可实现在线空中升级 |
| --- | --- |