## 设备采购
手术室空气净化系统综合性能监测内容
检测项目 | 手术间等级 | 单位
I级手术室手术区洁净度为局部5级区的地面以上1.2m的工作面的截面风速和速度不均匀度、II一IV洁净手术室和洁净辅助用房的换气次数以及II、III级手术室风口下无速度盲区、I级洁净用房开门后门内0.6m处空气洁净度、空气洁净度级别、最小新风量、末级过滤器检漏、手术室严密性、静压差、温度、 相对湿度、照度、细菌浓度。 | I级洁净手术室 | 1间
| Ⅱ级洁净手术室 | 1间
| III级洁净手术室 | 4间
| III级洁净辅助用房 | 2间
| IV级洁净辅助用房 | 12间
依据检验要求GB50591-2010《洁净室施工及验收规范》GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》、GB/T16292-2010《医药工业洁净室(区)悬浮粒子的测试方法》、GB/T16293-2010《医药工业洁净室(区)浮游菌的测试方法》、 GB/T16294-2010《医药工业洁净室(区)沉降菌的测试方法》。评价依据GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》